# Srbija Hakuje Koronu

# Izazov: 
Smanjenje koncentracije virusa u operacionoj sali tokom operacije

Korona virus ili Covid-19 ili SARS-CoV-2 veoma otporan, zarazan i nepredvidiv virus koji je postavio izazove u celom svetu. U vazduhu ostaje zarazan do četiri sata, a na površinama i do četiri dana.

Virus je veoma mlad i o njemu se ne zna mnogo.

Najčešće se prenosi:

- Kapljičnim putem

- Dodirom površine na kojoj se nalazi virus

Najvažnije preventivne mere su higijena i fizička distanca, odnosno izbegavanje bliskog kontakta sa ljudima.

# Problem

U jeku pandemije, sve aktivnosti zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika se moraju odvijati normalno. Fokus projekta jesu operacije, operacione sale i zdravstveno osoblje koje učestvuje u operaciji.

Sterilizacija prostora, u našem slučaju operacionih sala, može biti :

- Kada je op. sala prazna - sterilizacija kompletnog prostora (vazduh i sve površine)

- Kada je zdravstveno osoblje i pacijent u sali - sterilizacija vazduha

Obzirom da je izazov smanjenje količine virusa u vazduhu tokom boravka zdravstvenih radnika i pacijenta u sali, tim se odlučio za uređaj sa sledećom specifikacijom.

# Predloženo rešenje

Idejno rešenje do kog je tim došao je uređaj sa sledećom specifikacijom:

- Zadatak uređaja je recirkulacije vazduha u prostoriji

- Sav vazduh koji prođe kroz uređaj će proći kroz HEPA filter (koji HEPA filter?)

- HEPA filter je izložen UVC zracima kako bi mikroorganizmi nakupljeni na njemu bili odstranjeni i vazduh ostao sterilisan

- Temperatura u uređaju povišena?

Kapacitet uređaja treba biti dovoljan da se vazduh u op. Sali recirkuliše 12 puta u toku jednog sata.

Slika 1 prikazuje šematski prikaz uređaja:

| Pred filter | HEPA filter | UVC neonke |
| --- | --- | --- |

# Tehnička specifikacija

Realizovani uređaj se sastoji od sledećih komponenti:

- Kućište uređaja: izrađeno od konstrukcionih AL profila i ugaonih spojnica sa stanicama od pocinkovanog lima debljine #mm.

- Set predfiltera: sunđerasti prozračni filter za odvlaživanja + plisirani G# filter za neutralisanje grubih čestica kako bi se produžio radni vek HEPA filtera.
 - HEPA : H13 filter, dimenzije # x # x # mm, dubine ##mm.

- Ventilator: Centrifugalni ventilator niskog pritiska sa dvostrukim dovodom i protokom od 1090 m3/h. Ventilator pokreće monofazni dvopolni motor snage 380W, maksimalne brzine 2000 okretaja po minuti.

- UVC lampe : Philips lampe jačine 20W uz odgovarajući balast,  # komada ozračuje napadnu površinu i # komada ozračuje izlaznu površinu HEPA filtera.

- Pocinkovani ulošci za kasete filtera zajedno sa dihtungom.

- Elektronika i senzori pritiska za upravljanje motorom i UVC lampama.

- Povezivanje električnih potrošača je izvršeno pomoću kablova poprečnog preseka ##mm2. Za povezivanje je bilo potrebno ##m kabla.

- Ostale i pomoćne komponente:
  - Dve pravougaone prirubnice sa fleksibilnom vezom za izduv ventilatora.